一种医用可调式防护支架报告说明

研究背景

临床医用护理领域中，如针灸、艾灸、拔火罐等中医治疗中及创伤、烧伤、骨科等患者，因被服不能有效覆盖而使患者裸露躯体，隐私得不到保护，造成患者心理紧张，且在治疗过程中不能有效防风保暖；尤其在针灸、外固定架治疗过程中，覆盖被服将直接压迫针柄、外固定架而增加患者疼痛，导致弯针、滞针、针道易感染等，甚至造成针刺深度改变引发严重不良后果，从而给患者带来心理、身体伤害。

研究内容

为了克服背景技术中的不足，我科研制一种医用可调式防护支架，

具体技术方案采用如下：

一种医用可调式防护支架，包括伸缩杆、拱形支架、支撑脚架、螺纹连接套，其特征是：所述伸缩杆、拱形支架、支撑脚架均为空心杆状结构，所述拱形支架数量为四个，所述伸缩杆在顶部，所述伸缩杆首尾各连接一个拱形支架，中间连接两个拱形支架，所述拱形支架拱顶与伸缩杆连接，所述拱形支架末端与所述支撑脚架顶端通过所述螺纹连接套连接。

所述伸缩杆包括三段伸缩节：固定杆、中杆、尾杆，所述中杆、尾杆外圈沿轴线方向设置有一条贯通整个伸缩节的导向槽，所述固定杆外圈沿轴线方向设置有一段导向槽，所述中杆可套叠入固定杆并沿导向槽方向移动，所述尾杆可套叠入中杆并沿导向槽方向移动；实现医用可调支架长度方向的调整。即完全展开时，支架的总长度为三段伸缩节长度之和；将尾杆3完全套叠在中杆2内且中杆2完全套叠在固定杆1内时，支架总长度略大于固定杆1的长度。固定杆1、中杆2、尾杆3长度均为400mm，本医用可调式防护支架长度改变范围在400mm~1200mm之间。

所述拱形支架包括拱顶支架、弧形支架、侧支架，所述拱顶支架两侧对称各连接一个弧形支架，所述弧形支架末端连接一个侧支架，所述弧形支架、侧支架外圈沿轴线方向设置有一条贯通整个支架的导向槽，所述拱顶支架外圈沿轴线方向设置有一段导向槽，所述弧形支架可套叠入拱顶支架中并沿导向槽方向移动，侧支架可套叠入弧形支架中并沿导向槽方向移动；实现支架宽度方向的调整。当弧形支架5顶端卡孔15与拱顶支架4末端的弹簧按钮固定，且弧形支架5末端弹簧按钮14与侧支架6顶端的卡孔15固定时，本可调式防护支架宽度方向达到最大值；反之，可调式防护支架宽度方向为最小值。拱顶支架4的长度约为600mm、弧形支架5、侧支架6长度约为100mm，本医用可调式防护支架的宽度调整范围为600~1000mm。

所述支撑脚架包括连接架、支撑架，所述支撑架外圈沿轴线方向设置有一条贯通整个支撑架的导向槽，所述连接架沿轴线方向设置有一段导向槽，支撑架可套叠入连接架中并沿导向槽方向移动；实现支架高度方向的调整。当连接架9末端的弹簧按钮14和支撑架10顶端的卡孔15固定时，可调式防护支架高度方向达到最大值；反之可调式防护支架高度方向达到最小值。连接架9与支撑架10的长度均为150mm，结合上述拱顶支架4、弧形支架5、侧支架6的高度，本医用可调式防护支架的高度调整范围为400~700mm。

所述固定杆与中杆之间、中杆与尾杆之间、拱顶支架与弧形支架之间、弧形支架与侧支架之间、连接架与支撑架之间各设置有一对弹簧按钮及卡孔进行锁止固定。

所述螺纹连接套内部为内牙螺纹。

本可调式防护支架采用伸缩杆可伸缩设计调节支架的长度，调节拱形支架、支撑脚架上弹簧按钮与卡孔的固定连接，可调节支架的宽度与高度。

研究效果

采用上述技术方案，本支架能够产生以下积极效果：

1、本可调式防护支架材料上选用轻便、环保的不锈钢材料，取用轻巧、方便。

2、结构上，本可调式防护支架的长、宽、高可通过解锁或固定伸缩杆及支架上弹簧按钮和卡孔进行调节，以满足不同患者、不同体型、不同治疗部位、不同体位的治疗需求。

3、功能上，本可调式防护支架应用范围广，在针灸、艾灸、拔火罐等中医治疗操作中及创伤、烧伤、下肢骨牵引、外固定架使用等患者中均可以应用。

4、外观上，本可调式防护支架采用弧形设计，因柔和的设计面，更加体现人性化关怀，减轻患者视觉上的压迫感，且在起到防护作用的同时节约空间。

5、本可调式防护支架调节装置操作简便、易行，伸缩效果佳，便于收纳。

【附图说明】

图1是本实用新型的总结构示意图

图中：Ⅰ、伸缩杆；Ⅱ、拱形支架；Ⅲ、支撑脚架；Ⅳ、螺纹连接套

图2是本实用新型的立体结构示意图

图中：1、伸缩节固定杆；2、中杆；3、尾杆；4、拱顶支架；5、弧形支架；6、侧支架；7、弧形支架；8、侧支架；9、连接架；10、支撑架；11、螺纹连接套。

图3是本实用新型的长度分解图

图中：12、导向槽；13、卡扣基座；14、弹簧；15、弹簧按扭；16、卡孔

图4是本实用新型的高度分解图

图5是本实用新型的折合示意图