# 说 明 书 摘 要

一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，由机身、电动推杆、底板、脚轮构成，机身为整个治疗仪的主体，机身表面有框架、封板、固定板、活动板、熏蒸支撑垫和拉手，机身内部一侧设置有药槽，另一侧设置有控制箱；所述的药槽为台阶形箱体结构，底壁设有液位传感器、排液阀和制冷装置，侧壁设有加热管、测温传感器和热保护器，上部设有活动覆盖的熏洗罩；机身还设置有喷淋装置，喷淋装置一端与熏洗罩相连，另一端与药槽相连；机身通过电动推杆与底板相连，底板四角安装有脚轮。采用以上技术方案，本发明同时具有熏蒸、喷淋、药浴治疗的功能，并且升降装置可满足上、下肢不同部位的多种治疗，药液可快速降温至喷淋适宜温度，整体结构紧凑、体积小巧、便于移动和携带。

# 摘 要 附 图

# 权 利 要 求 书

1、一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：由机身、电动推杆、底板、脚轮构成,所述的机身为整个治疗仪的主体，机身表面有框架、封板、固定板、活动板、熏蒸支撑垫和拉手,机身内部一侧设置有药槽，另一侧设置有控制箱；所述的药槽为台阶形箱体结构，底壁设有液位传感器、排液阀和制冷装置，侧壁设有加热管、测温传感器和热保护器，上部设有活动覆盖的熏洗罩；机身还设置有喷淋装置，喷淋装置一端与熏洗罩相连，另一端与药槽相连；机身通过电动推杆与底板相连，底板四角安装有脚轮。

2、根据权利要求1所述的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：所述的框架由铝合金型材围成，封板镶嵌在框架四周和底部，固定板固定在框架上部，活动板设置在固定板中间；固定板和活动板为矩形板结构，表面均包裹有防潮柔性材料，熏蒸支撑垫为可清洗组合式结构，中间设有透气孔，拉手由更细的铝合金型材围成，通过活动铰链连接在框架上，拉手活动范围为0～180°。

3、根据权利要求1所述的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：所述的药槽内部台阶上设有防护板，防护板为设有通孔的矩形板；所述的制冷装置包括散热器、制冷片、导冷块。

4、根据权利要求1所述的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：所述的控制箱为矩形箱体结构，控制箱内外设置有时间控制器、温度控制器、固态继电器、漏电断路器、启动按钮、停止按钮、喷淋按钮、蜂鸣器、上升按钮、下降按钮，控制箱内的电气元件与电动推杆、加热管、测温传感器、热保护器、制冷装置以及喷淋装置电连接。

5、根据权利要求1所述的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：所述的熏洗罩两侧设计有可收缩的熏洗口。

6、根据权利要求1所述的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：所述的喷淋装置包括喷头、喷淋管道、电磁阀和循环泵。

7、根据权利要求1所述的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：所述的电动推杆为直线电动推杆。

8、根据权利要求1所述的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，其特征是：所述的脚轮为具有刹车功能的万向脚轮。

# 说  明   书

一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪

技术领域

本发明属于医疗器械技术领域，尤其涉及一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪。

背景技术

熏蒸治疗是中国传统医学核心理论的重要组成部分，通过辨证施治，因病而宜地选择中草药对症配方，进行加热熏蒸肌肤，使药物离子通过肌肤加以渗透，从而达到活血止痛、消肿散淤、疏通经络、解除皮肤和肌肉紧张等作用。药浴治疗可以扩张血管、增加血流量、改善病变组织的微循环、促进病变组织的新陈代谢，在水浴温热作用下，中药能更好地发挥疏通脉络的作用，改善血液循环，刺激神经功能恢复，从而达到化瘀通络，活血止痛的作用。循环喷淋可进一步提高药液的使用效率，使肌肤更多接触药液。在实际使用过程中，上肢和下肢进行熏蒸、喷淋和药浴时对设备高度的要求有所不同，且喷淋时药液温度需低于熏蒸和药浴时药液温度，目前市场缺少仪器高度可随意调节、药液温度可快速下降的熏蒸、喷淋、药浴设备，因此需要一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪。

发明内容

本发明提出一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，由机身、电动推杆、底板、脚轮构成。所述的机身为整个治疗仪的主体，机身表面有框架、封板、固定板、活动板、熏蒸支撑垫和拉手,机身内部一侧设置有药槽，另一侧设置有控制箱；所述的药槽为台阶形箱体结构，底壁设有液位传感器、排液阀和制冷装置，侧壁设有加热管、测温传感器和热保护器，上部设有活动覆盖的熏洗罩；机身还设置有喷淋装置，喷淋装置一端与熏洗罩相连，另一端与药槽相连；机身通过电动推杆与底板相连，底板四角安装有脚轮。

所述的框架由铝合金型材围成，封板镶嵌在框架四周和底部，固定板固定在框架上部，活动板设置在固定板中间；固定板和活动板为矩形板结构，表面均包裹有防潮柔性材料，熏蒸支撑垫为可清洗组合式结构，中间设有透气孔，拉手由更细的铝合金型材围成，通过活动铰链连接在框架上，拉手活动范围为0～180°。

所述的药槽内部台阶上设有防护板，防护板为设有通孔的矩形板；所述的制冷装置包括散热器、制冷片、导冷块。

所述的控制箱为矩形箱体结构，控制箱内外设置有时间控制器、温度控制器、固态继电器、漏电断路器、启动按钮、停止按钮、喷淋按钮、蜂鸣器、上升按钮、下降按钮，控制箱内的电气元件与电动推杆、加热管、测温传感器、热保护器、制冷装置以及喷淋装置电连接。

所述的熏洗罩两侧设计有可收缩的熏洗口。

所述的喷淋装置由喷头、喷淋管道、电磁阀、循环泵组成。

所述的电动推杆为直线电动推杆。

所述的脚轮为具有刹车功能的万向脚轮。

采用以上技术方案，本发明同时具有熏蒸、喷淋、药浴治疗的功能,并且升降装置可满足上、下肢不同部位的多种治疗，药液可快速降温至喷淋适宜温度，整体结构紧凑、体积小巧、便于移动和携带。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图。

图2为机身内部的药槽及相关元件的结构示意图。

图3为药槽内防护垫的示意图。

图中：1、漏电断路器，2、上升按钮，3、下降按钮，4、电源座， 5、电动推杆，6、蜂鸣器，7、喷淋按钮，8、温度控制器，9、停止按钮，10、启动按钮，11、时间控制器，12、控制箱，13、活动铰链，14、拉手，15、固定板，16、熏洗口，17、活动板，18、喷淋管道，19、熏洗罩，20、药槽，21、熏蒸支撑垫，22、封板，23、框架，24、底板，25、脚轮，26、测温传感器，27、热保护器，28、防护板，29、加热管，30、制冷装置，31、液位传感器，32、循环泵，33、排液阀。

具体实施方式

结合附图对本发明实施例如下：

本发明根据图1所示的一种便携式可升降熏蒸、喷淋、药浴治疗仪，由机身、电动推杆5、底板24、脚轮25构成。所述的机身为整个治疗仪的主体，机身表面有框架23、封板22、固定板15、活动板17、熏蒸支撑垫21和拉手14。所述的框架23由铝合金型材围成，包括横梁和立柱，封板22镶嵌在框架四周和底部，固定板15固定在框架上部，活动板17设置在固定板15中间，固定板15和活动板17为矩形板结构，表面均包裹有防潮柔性材料，熏蒸支撑垫21为可清洗组合式结构，中间设有透气孔，拉手14由更细的铝合金型材围成，通过活动铰链13连接在框架23上，拉手14活动范围为0～180°。

如图2所示，所述的药槽20为台阶形箱体结构，安装在机身内部一侧，药槽20侧壁下部安装有加热管29、测温传感器26和热保护器27，分别用于加热药液、监测药液温度、药液温度上限保护；侧壁上部安装有测温传感器26和热保护器27，用于监测蒸汽温度和蒸汽温度上限保护；药槽20底壁设计有液位传感器31和排液阀33，用于监测液位和排放药液。防护板28为设计有通孔的矩形板，放置在药槽20内部台阶上，可防止烫伤。制冷装置30安装在药槽20底部，包括散热器、制冷片、导冷块，可使药液温度快速降至喷淋适宜温度。

图1所示，所述的控制箱为矩形箱体结构，固定在机身的另一侧，控制箱内外安装有时间控制器11、温度控制器8、固态继电器、漏电断路器1、启动按钮10、停止按钮9、喷淋按钮7、蜂鸣器6、上升按钮2、下降按钮3等电气元件，控制箱内的电气元件与电动推杆5、加热管29、测温传感器26、热保护器27、制冷装置30以及喷淋装置电连接。

如图1、2所示所述的熏洗罩19设计为活动覆盖在药槽20上部的密封罩，两侧设计有可收缩的熏洗口16，方便上、下肢的熏洗。所述的喷淋装置由喷头、电磁阀、喷淋管道18、循环泵32组成，一端与熏洗罩19相连，另一端与药槽20相连。所述的电动推杆5为直线电动推杆，机身通过四根电动推杆5与底板24相连，实现机身的升降功能。所述的脚轮25为具有刹车功能的万向脚轮，安装在底板24的四角，方便治疗仪移动。

使用过程中，首先接通电源线，合上漏电断路器1，根据熏蒸、喷淋或药浴的部位通过上升按钮2或下降按钮3调节治疗仪至合适高度，按下启动按钮10，通过时间控制器11和温度控制器8设置治疗时间和温度，药槽20内部的测温传感器26测量药液或蒸汽的温度，测量到的信号传递给控制箱12内部的温度控制器11，温度控制器11将温度实测值与设定值进行比较，控制药槽20内部加热管和底部制冷装置29的功率，从而达到恒温控制中药液的目的。熏蒸治疗时，取下活动板17，更换为熏蒸支撑垫21，上肢或下肢通过熏洗口16进入熏洗罩19，收紧熏洗口16，进行熏蒸。喷淋时，取出活动板17，放入防护板28，按下喷淋按钮7，电磁阀被打开，制冷装置30启动，使药液温度快速下降至适合喷淋的温度，循环泵32将药槽20中的药液泵入喷淋管道18，从管道末端的喷头喷出，喷淋结束时再次按下喷淋按钮7停止喷淋。药浴治疗时，移开熏洗罩19及与之相连的喷淋管道18，上肢或下肢完全浸入药槽20中，防护板28可起到有效支撑并防止烫伤，药槽20深度设计符合人体工学，便于药液浸没肢体，提高药浴治疗效果。

本发明未详述部分为现有技术。

说   明  书  附  图

图1

图2

图3